MODIFICATIONS apportées / prélèvements air et surfaces des enceintes de stockage des endoscopes / prélèvements eau d'alimentation et eau de rinçage des lave-endoscopes / prélèvements d'eau pour soins standard / arrêt des prélèvements d'air en néonatalogie (zone sans traitement d'air)

OBJET
Contrôles effectués dans le cadre de la réalisation d'un nouveau service ou bâtiment et/ou à visée de :
- surveillance dans les zones où l'empoussièrement et/ou l'eau et/ou l'air doivent être maîtrisés,
- investigation : recherche d'une source de contamination environnementale (épidémiologie),
- pédagogie : valider la qualité de l'entretien sur un site donné.
Cette procédure ne tient pas compte des prélèvements à la recherche de légionelles qui font l'objet d'un protocole spécifique.

DOMAINE D’APPLICATION
Zones où la charge microbienne doit être maîtrisée : biberonnerie, blanchisserie, blocs opératoires, cuisine centrale, néonatalogie, salles de naissance, secteurs d'endoscopie, stérilisation, URCC

PERSONNEL concerné
Personnel de l'UHLIN, du Laboratoire et des services cités dans le domaine d'application pour la mise en oeuvre de mesures correctives éventuelles

références
Références législatives, réglementaires et normatives
Surveillance microbiologique de l'environnement dans les établissements de santé, Air, eaux et surfaces, Ministère de la santé, DGS/DHOS, CTIN, 2002.
L’eau dans les établissements de santé, Ministère de la santé, 2005.
Surveiller et prévenir les infections associées aux soins, SFHH-Ministère de la santé, 2010.
Les enceintes de stockage d'endoscopes thermosensibles, Avis du haut conseil en Santé publique, 26 juin 2013
Qualité de l'air au bloc opératoire et autres secteurs interventionnels, SF2H, mai 2015

Références internes
Procédure « Mettre en place les précautions standard » (PG INF 010).
Mode opératoire « Hygiène des mains » (MO SPI-PRE 036).
Recommandations du fabricant pour les prélèvements de l'enceinte de stockage des endoscopes.

LISTE DES ANNEXES
NA

MOTS clés
Environnement, microbes, germes, bactéries

définitions et abréviations
ESET : Enceinte de Stockage des Endoscopes Thermosensibles	UFC : Unité Formant Colonie
URCC : Unité de Reconstitution Centralisée des Cytostatiques

1- PRE-REQUIS

- Respecter les précautions standard.
- Lorsqu'elle est nécessaire, revêtir la tenue spécifique du service ou les protections nécessaires à la réalisation du prélèvement.
- La planification est faite en concertation avec le laboratoire.
- Les résultats sont restitués aux secteurs concernés avec d'éventuelles préconisations de mesures correctives et archivés à l'UHLIN.

2- prélèvements de surfaces

Secteurs concernés :
- Biberonnerie, blocs opératoires, salles de naissance, stérilisation, URCC : 4 /an.
- Cuisine centrale : 5/an.
- Blanchisserie : 1/an (suivi de la qualité du linge en blanchisserie et dans les services).
- ESET : chaque tiroir 1/an.
- Tous les secteurs : validation de l'entretien après réalisation de travaux.

Modalités :
- Dans la mesure du possible : hors activité humaine.
- Application d'une gélose contact avec un poids de 500 grammes pendant 10 secondes.
- Essuyage de la surface prélevée.

Résultat attendu :
  - absence de germes de l'hospitalisme,
  - < 5 UFC/25 cm2 de flore saprophyte de l'environnement (cible), > 5 UFC/25cm2 (action).

En cas de non conformité :
  - proposition d'actions correctives :
    - vigilance relative au bionettoyage
    - respect du dosage des produits et du rythme d'entretien
  - réalisation d'un prélèvement de contrôle.

3- prélèvements d'eau

Secteurs concernés / type d'eau :
- Eau pour soins standard :
  - chaque bâtiment (hors Chatiliez) : 1 point d'eau froide 1/an (qualité de l 'eau pour soins standard),
  - Chatiliez, 4 points d'eau froide 4/an : 2 en réanimation, 1 en médecine polyvalente, 1 en traumatologie : qualité de l'eau pour soins standard,
  - endoscopie digestive : eau d'alimentation des lave-endoscopes 1/trimestre,
  - stérilisation : eau de lavage et eau osmosée 1/an.

- Eau de consommation :
  - fontaine de cafétéria : 1/an.

- Eau bactériologiquement maîtrisée :
  - blocs opératoires, chaque auge 1/an,
  - consultations d'ophtalmologie et ORL 1/an,
  - endoscopie bronchique, digestive et transoesophagienne 1/an,
  - endoscopie digestive, chaque lave-endoscopes 1/mois,
  - salles de naissance, chaque salle 1/an.

Modalités :
- Eau pour soins standard et d'alimentation :
  - au premier jet, sans enlever le brise-jet,
  - relever la température,
  - apprécier l'entartrage.

- Eau bactériologiquement maîtrisée :
  - après 3 minutes d'écoulement.

Dans des flacons stériles de 500 ml contenant du thiosulfate de sodium.

Résultats attendus :
- Eau pour soins standard et d'alimentation :
  - flore aérobie revivifiable à 22 °C : < 100 UFC/ml,
  - flore aérobie revivifiable à 37 °C : < 10 UFC/ml,
  - coliforme : < 1/100ml,
  - Pseudomonas aeruginosa : <1/100ml.

- Eau bactériologiquement maîtrisée :
  - flore aérobie revivifiable à 22 °C : < 1 UFC/100ml (cible), > 10 UFC/100ml (action)
  - Pseudomonas aeruginosa : < 1 (cible), > 1 (action).

En cas de non conformité :
- Eau pour soins standard et d'alimentation :
  - vérification des purges du point d'eau
  - changement éventuel du brise-jets ou du robinet
  - équipement éventuel de filtres
- Eau bactériologiquement maîtrisée :
  - Elimination immédiate du filtre
  - si lave-endoscope, usage suspendu, nouveau prélèvement après maintenance.

4- prélèvements d'endoscopes

Appareils concernés :
- Bronchoscopes : 1/an et au retour de réparation.
- Cystoscope : 1/an et au retour de réparation.
- Endoscopes et coloscopes : 1/trimestre en sortie d'ESET ou au minimum 1/an et au retour de réparation.

Modalités :
- Après une séquence d'entretien manuel ou en lave-endoscope pour les prélèvements de routine.
- Après 4 séquences d'entretien manuel avec sporicidie ou en lave-endoscope pour les retours de réparation.
- Au terme de 3 jours et sans séquence d'entretien pour les endoscopes stockés en ESET.

- 200 ml de solution neutralisante injectée à la seringue, récupérée dans un flacon stérile.
- En cas de résultat non conforme pour les endoscopes et coloscopes, la récupération de la solution canal / canal peut se faire dans des pots individualisés (type pot pour ECBU).

Résultats attendus :
- Bronchoscopes, endoscopes et coloscopes :
  - absence de germe de l'hospitalisme,
  - flore de l'environnement : < 5 UFC/appareil.
- Cystoscopes :
  - absence de germe de l'hospitalisme,
  - flore de l'environnement : < 1 UFC/endoscope.

En cas de non conformité :
- Bronchoscopes, endoscopes et coloscopes :
  - flore de l'environnement > 5 UFC et < .25 UFC/appareil :
    - l'appareil peut être utilisé mais doit être recontrôlé
  - flore de l'environnement > 25 UFC/appareil ou présence d'un seul germe de l'hospitalisme:
    - l'appareil ne peut plus être utilisé
    - effectuer 4 séquences d'entretien avec sporicidie
    - contrôle de non conformité avec attente des résultats
    - en cas de non-conformité persistante : contrôle de l'appareil avec prélèvement canal / canal puis envoi en maintenance

- Cystoscopes : flore de l'environnement : > 1 UFC/endoscope ou un seul germe de l'hospitalisme :
  - l'appareil ne peut plus être utilisé
  - effectuer 4 séquences d'entretien avec sporicidie
  - contrôle de non conformité avec attente des résultats
  - en cas de non-conformité persistante : maintenance

5- prélèvements d'air

Secteurs concernés :
- Zones où il existe un traitement d'air :
  - si le seuil de tolérance des prélèvements de comptage particulaire (réalisés par une société prestataire de services) est dépassé,
  - après intervention sur le système de ventilation.

Enceinte de stockage des endoscopes 1/an (+ lors de maintenance) selon les recommandations du fabricant.

Résultats attendus :
Le seuil de tolérance retenu est celui correspondant à la classe de propreté microbiologique selon la norme NFT 90-351 de juin 2003.

En cas de non conformité :
- Zones de traitement d'air: application de la procédure « conduite à tenir en cas de prélèvements d'air non conformes »
- Enceinte de stockage des endoscopes : application des recommandations du fabricant et de la société française d'hygiène hospitalière.